# 附件2

# 红外测温仪使用指南

红外测温仪是一种非接触式测温仪器，通过探测被测物体发出的红外辐射来测量其温度。最快1秒测温，达到快速筛查体温异常的目的，并防止交叉传染。

[种类]

- 红外人体表面温度快速筛检仪 (红外热成像筛检仪)

多点测温图像识别追踪，适用于机场口岸、地铁、车站、码头、医院等人流密集的场合，超温报警用于体温异常人员的快速筛查。

- 红外体表温度计（红外额温计）

适用于企事业单位、住宅、社区等人流较少的场合，易于便携适合移动巡检，目前大量应用于防疫控制中。

- 红外耳温计

通过耳腔和鼓膜测量体温，适用于家庭、个人及严格消毒的医院非发热普通门诊。

[准确性]

红外耳温计＞红外额温计＞红外筛检仪

[使用须知]

- 红外热成像筛检仪

1、通电预热，与环境达到热平衡后再使用；

2、避免强电磁干扰，无较大的气流，环境条件应保持恒定，温度不应有较大变化；

3、当被测者来自与测量环境温度差异较大时，建议等候（5～10）分钟，两者达到热平衡后再测量为佳；

4、保持设备的探测镜头干净整洁，避免触碰损伤镜头，影响测量准确性。

- 红外额温计

1、使用前确认“体温”测量模式；

2、保持额温计在（16～35）℃之间工作，使用时应避免阳光直晒和环境热辐射,额温计、被测者和环境温度保持热平衡为佳；

3、额温计应垂直于额头中心、眉心上方，其距离按说明书规定的要求，一般为（3～5）cm，如未说明的按照3cm距离测量为佳，不能紧贴被测者额头；

4、被测者前额应无水迹、汗渍、无化妆品，无帽子、毛发等遮挡物；

5、严格按照使用说明书进行操作。

- 红外耳温计

1、测量前保持耳道清洁，清理耳垢等污物；

2、测量时对准耳道和鼓膜中心位置，不偏不移；

3、耳温计须配备一次性卫生耳套使用，避免多人使用交叉感染；

4、严格按照仪器使用说明书进行操作。

[遇到红外额温计数值不准怎么办？]

1、确认是否选择“体温”模式，以及是否还有足够电量；

2、防止额温计长时间暴露在低温环境，一般不超过3分钟，要采取适当保温措施；

3、测量多次取平均值，一般两次测量数据之差不超过0.3℃；

4、人员长时间在寒冷环境下会导致额温偏低，可转移至温暖环境中静候一定时间后复测；

5、如出现较大误差或异常情情况时，可用玻璃体温计或电子体温计核查进行数据修正。

- 简易修正方法：

第一步：在相同环境条件下，同时用玻璃体温计（或电子体温计）和红外额温计测量多名健康人员的体温，可测量多次，分别记录玻璃体温计（或电子体温计）和红外额温计测量差值，两者的差值为修正值；

第二步：使用红外额温计测量时，测量值加上修正值即为人员体温。例如：比较后红外额温计比玻璃体温计（或电子体温计）测量结果低0.5℃，如果使用红外额温度计测量值为36.1℃，正确的体温应该是：36.1℃+0.5℃=36.6℃

[温馨提示]

1、红外测温仪可用于初筛，一旦发现体温异常，应使用经玻璃体温计或医用电子体温计进行二次确认，作为诊断最终依据。

2、如发现红外测温仪数据误差大、示值重复性差、性能不稳定的，则建议停止使用，送计量技术机构校准，并结合校准数据使用，以减少测量误差。

3、测量前（20～30）min要避免剧烈运动、进食、喝酒、喝冷水或热水、冷敷或热敷等。测量时须严格按照仪器使用说明操作。

4、不建议将工业用红外测温仪用于人体体温测量。